飛沫・接触感染防護簡易アイソレーター試作と評価について

○菊池　均1)、野田　千津子1)、古川　徹也1)、石塚　紀元1)

1) 成田空港検疫所　検疫課

図1. 簡易アイソレーター構造

【研究の目的】

当所には感染症患者搬送用トランジットアイソレーターが1台配備されている。高機能であるが、患者に不安感を与えがちで重量もあり高価で代替機がない事などのため、使用は感染を強く疑われる場合に限定されがちである。我々はSARSなどの飛沫・接触感染を短時間防護する目的で、軽量安価で気軽に使用できる図1の形状の簡易アイソレーターを試作し、実用性の評価を行った。

【材料と方法】

形状を変えた3種のフレームを試作し形状と実用性の検討を行った。フレームは軟鉄丸棒6mmφを、ビニールシートは農業用ビニールシート0.1mm×2.3m×4mを、ビニールシート固定にはシャクトリムシ5.0 (サン・フローラ社)を使用した。溶接には NOVA120 (スター電器製造)を100V電源で使用した。計測にはデジタル温湿度計AD-5640(エー・アンド・デイ社) 、パルスオキシメーターPULSOX-3 (ミノルタ社)を使用した。

図２. 使用時の温湿変化

【結果】

フレーム形状は長さ190cm幅55～60cm高さ80cmが適当であった。安定のため足はコの字型が良く、救急車内の収納のため足を90°可倒にすると実用的であった。総重量約2kg、材料費約2,000円で試作が可能であった。

190×56×70cmのフレームの5面をビニールシートで覆い健常者が臥床した際の温湿変化を図2に示す。内部の気温は45分で5℃上昇し、湿度は92%に上昇した。一面を解放すると温度湿度ともに速やかに低下した。

【考察】

安価で軽量で取扱い容易な簡易アイソレーターを試作した。単純な形状で軽量のため設置や消毒が容易であった。フレームを有する事でビニールシートの設置が容易であった。上からかぶせる形状のためストレッチャーに患者を臥床させた状態のまま設置が可能で、威圧感も少なかった。原価は安価で使い捨ても可能と考えられた。

5面全てをビニールシートで覆った場合には、他のアイソレーターと同様内部の温湿度上昇が問題になった。また酸素欠乏は短時間では問題なかったが、状況により問題になる可能性がある。長時間の場合には汚染の問題のない面を一部解放するか、内部の温湿度のモニターと患者への酸素投与が必要な可能性が考えられた。

今後の課題としてHEPAフィルターを備えた簡易空気感染防護アイソレーターの試作が望まれた。

本研究は平成17年度検疫所研究課題「感染症患者搬送用の飛沫・接触感染防護用簡易アイソレーターの試作と評価」で実施された。